Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экранированный облучатель с регулируемым (защитным) экраном (приложение №1) | комплект | 63 | 5 670 000 | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора по адресу: г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с 30 октября по 06 ноября   9 часов 30мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 06 ноября   11часов  30мин  2024года.

Приложение №1

- Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Экранированный облучатель с регулируемым (защитным) экраном |  |  |  |
|  | Наименование медицинской техники (далее – МТ) Относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
|  | (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требование |
| 2 | Требования к комплектации и условиям эксплуатации | Общая характеристика оборудования: Наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор в виде крышки проходит ультрафиолетовое излучение. Облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна соответствовать нормам СанПиН и составлять не менее 100 мкВт/см2. Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см2. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть не менее 120 мкВт/см2. Производительность при эффективности 99,9 % при включенных двух лампах не менее 150 м3/час (при включенной верхней (экранированной) лампы не менее 60 м3/час, при включенной нижней лампы не менее 90 м3/час). Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая. Срок службы 9000 ч. Стартера – 3 шт. (2 шт. в сборе + 1 шт. в комплекте). Наличие стартеров оберегает облучатель от перепадов напряжения и преждевременного выхода из строя. Конструктивная особенность аппарата (наличие крышки и регулировочного винта) дает возможность ручной настройки аппарата и возможность его использования в любом помещении. Средний срок службы облучателя не менее 6 лет. К облучателю обязательно должны прилагаться: технический паспорт на русском и казахском языке, журнал УФБО. Облучатель комплектуется: 4-х жильный кабель – 1 метр, двухклавишный выключатель, комплекты метизов. Облучатель оснащен выносным модулем управления, который является неотъемлемой частью облучателя, но для удобства использования устанавливается отдельно на уровне глаз человека. Модуль управления совмещает в себе: включение/выключение, 2 (два) независимых цифровых таймера и 2 (два) индикатор времени наработки на каждую лампу отдельно. Цифровой таймер позволяет выбрать один из трех запрограммированных режимов обеззараживания с автоматическим отключением. Режимы работы для верхней (экранированной) лампы: 8 часов, 24 часа и 168 часов, для нижней (открытой) лампы: 15 минут, 20 минут, 30 минут. Индикатор времени наработки имеет пять разрядов и фиксирует суммарное время наработки отдельно по каждой лампе. |  |  |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Лампа бактерицидная - 2 шт. |  |  |
|  |  | 2 | Регулировочный винт/гайка - 2 шт. |  |  |
|  |  | 3 | Стартер -3 шт. |  |  |
|  |  | 4 | Комплект метизов – 1 комплект |  |  |
|  |  | 5 | Кабель ПВС 4*0,75, м.,-1 шт |  |  |
|  |  | 6 | Двухклавишный выключатель - 1 шт. |  |  |
|  |  | 7 | Модуль управления - 1шт |  |  |
| 3 | Габаритные размеры, мм (Ширина /Глубина/Высота) не более | 930х185х130 |  |  |  |
| 4 | Масса кг, не более | 5,5 |  |  |  |
|  | Толщина металла корпуса мм, не менее | 0,8 |  |  |  |
| 3 | Условия осуществления поставки МИ ТСО (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 4 | Срок поставки МИ ТСО и место дислокации | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |