Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спирометр (приложение №1) | комплект | 1 | 3 420 000,00 | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора. По адресу: Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с 29 октября     по 05 ноября   09 часов 00мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 05 ноября   11 часов  00мин  2024года.

Приложение №1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Спирометр |  |  |  |
|  | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | флюометр | Технические параметры: Диапазон расхода (л/сек) не более 16 (вдох / выдох) Точность (50 мл/сек до 16л/сек) +/-5% или 50мл/с (самая большая) Диапазон объема (л) 0 до 8 Точность (0.025 до 8л) +/-3% или 50мл/с (самая большая) Сопротивление потока <79 Па / л / сек BTPS коррекция: Датчик температуры от не более +10°C до не менее +40°C Точность не более +/-3% (при +25°C) Датчик барометричекого давления диапазон не менее 700-1200гПа Точность не более +/-2% Датчик относительной влажности не менее 0 до 100% Точность не более +/-4% для 25°C, 30-80% Вес (макс.) в кг: не более 0.242, Размер (д x ш x в) в мм:не более 190x32x115.Материал:пластик. Режим работы: Температура окружающей среды диапазон не более +10°C до не менее +40°C. Рекомендованная температура окружающей среды не более +17°C до не менее +28°C (для предотвращения провокационной бронхиальной реакции). Относительная влажность диапазон не менее 25% до 95% Барометрическое давление диапазон не менее 700hPa до 1100hPa | 1 шт. |
|  |  | 2 | настольный держатель для флюометра | Железный держатель для флюометра в вертикальном положении | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение для расширенного анализа спирометрических данных пациента. Демонстрация диаграммы в реальном времени и многократные накладывающие кривые, Пре-, Пост- тесты, Расчет возраста легких, Программа, поддерживающая педиатрию - мотивация для детей, Автоматическая интерпретация (Enright, ATS, BTS, ATS+Cold), Тренд спирометрии для сравнения отдельных исследований, Легкочитаемые и реструктурируемые отчеты, Резервное копирование данных, работа по сети, Бронховозбуждающий и бронхорасширяющий тесты, Автоматическая коррекция BTPS, Автоматический расчет параметров форсированной спирометрии: FVC, FEV0.75, FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, возраст легких, EV, Автоматический расчет параметров спокойной спирометрии: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких: MVV, MVVf, MRf, TV, Расчёт должных величин и их отклонений. Должные величины расчитываются в соответствии со стандартами: ECCS 1983, ECCS/ERS 1993, Zapletal 1977, RocaBarcelona 1986, NHANES III 1999, Knudson 1983, Knudson 1976, ITS 1984, Crapo 1981, Lam 1982, Perreira 1996, Gore 1995, GLI 2012, HouShu 1990, JiaJu-cai 1990, SunBin 1990, LiuShi-Wan 1990, LiuGuo-Hua 1990, ZhuXi 1990, Wu 1961, Ip 2006, Polgar 1979, WangYang 2013, PerezPadilla 2003, Platino 2006, PDPI 2004, Thai 2000/ (IvMd). Конфигурируемый выходной протокол, Протоколы, заданные пользователем, база данных пациентов. | 1 шт. |
|  |  | 2 | носовая клипса | Специальное приспособление для купирования носовой полости при выполнении спирометрии. Габаритные размеры не более 65 х 35 х 20 мм. Материал основного фильтра – пластмасс. | 1 шт. |
|  |  | 3 | пластиковый кейс для аппарата и аксессуаров | Для хранения флюометра и аксессуаров. Материал-пластик. | 1 шт. |
|  |  | 4 | USB конвертер | Коммуникационное устройство для передачи данных в программное обеспечение. | 1 шт. |
|  |  | 5 | калибровочный шприц | Насос для регулярной калибровки спирометра. Размеры: не более 550*120*114 мм. Вес: не более 1.6 кг. Объем: не менее 3.0 л. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Персональный компьютер | Процессор не ниже Intel Core I3. Оперативная память не менее 4 Гб. Жесткий диск не менее 1 T. Операционная система Windows 7 / 8 / 10. Широкоформатный монитор, диагональ не менее 19’. | 1 шт. |
|  |  | 7 | Принтер | формат А4 | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | многократно используемый сенсор с мундштуком | Многократно используемый сенсор с мундштуком специально разработан для удобства пациента. За счет мундштука обеспечивается стабильны хват ртом, а силиконовая прокладка создает равномерный поток и герметичность системы измерения. Сенсор: диаметр внутренний, не менее мм – 28, диаметр внешний, не более мм – 30, длина, не менее мм – 146, материал- пластик, цвет- голубой. Силиконовая прокладка: длина, не менее мм – 28, ширина, не более мм – 22, высота, не более мм – 10, материал – силикон. Пластиковый мундштук: диаметр внутренний, не менее мм – 30, диаметр внешний, не более мм – 32, длина, не менее мм – 33, материал – пластик, цвет - голубой | 4 шт. |
|  |  | 2 | бумажный мундштук | Для предотвращения распространения инфекции используются одноразовые загубники (мундштуки) Размеры: диаметр не более 28 мм, длина не менее 70 мм, материал: картон, Упакован по не менее 100 штук. | 300 шт. |
|  |  | 3 | Антибактериальный фильтр | Антибактериальный фильтр | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Входная мощность - максимально 100 VA Сетевое напряжение ~ 100 V до 120 V (115 V Номинальное напряжение), AC ~ 200 V до 240 V (230 V Номинальное напряжение), AC Частота от 50 до 60 Гц Классификация: Класс защиты II с функциональным заземлением |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Условия осуществления поставки медицинской техники cсогласно условиям договора |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 30 календарных дней со дня заключения договора Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |