Объявление о проведении закупа медицинских изделий

способом запроса ценовых предложений

Заказчик и Организатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» при УЗАО , расположенный по адресу: Республика Казахстан, 000020, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94 в соответствии с главой 3 Раздела 2 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Приказ), объявляет о проведении закупа медицинских изделий (далее - Товар) способом запроса ценовых предложений.

| №/№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Выд сумма | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор (приложение №1) | штук | 4 | 4 344 000,00 | В течении 15 календарных дней со дня заключения договора. По адресу: Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул.Ауельбекова,94, Городская поликлиника |

Предоставление  ценовых  предложений по установленной форме в запечатанном конверте в срок  с  20 ноября     по  27 ноябяря   10 часов 00 мин  2024 года, по адресу: г.Кокшетау,  ул.Ауельбекова,94. , кабинет 46, бухгалтерия Городской поликлиники.  Вскрытие  конвертов  с ценовыми предложениями будет производиться в срок: 27 ноября 12 часов  00 мин  2024года.

Приложение №1

Техническая спецификация

| № пп/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор |

| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Блок дефибриллятора | Дефибриллятор предназначен для использования в медицинских учреждениях, а также для оснащения бригад машин скорой и неотложной медицинской помощи. Используется при оказании экстренной дефибрилляции пациентов с остановкой сердца. Прибор оснащен многоразовыми электродами, которые совмещают возможность переключения между взрослыми и детскими режимами. Встроенное ПО обеспечивает выполнение дефибриллятором следующих основных функций: - настройка параметров дефибриллятора; - автоматическое самотестирование при включении; - контроль состояния аккумуляторной батареи; - формирование сигналов управления накопителем энергии и ключом высоковольтным; - автоматическая установка начального уровня энергии не более 150 Дж при работе со взрослыми электродами, не более 50 Дж и блокировку выбора энергии более 100 Дж при работе с детскими электродами; - расчет сопротивления пациента по уровню сигнала цепи измерения сопротивления; - выработка команд на формирование визуальных и звуковых сигналов тревоги высокого приоритета для оповещения оператора в случаях: -готовности изделия к активации разряда оператором; -ошибки прохождении самотестирования при включения; -ошибки при контроле величины отданной энергии; -обнаружения внутренней неисправности во время работы; -если текущий уровень заряда батареи не позволяет использовать изделие; -если сопротивление пациента при попытке разряда находится за допускаемыми пределами. Энергия импульса воздействия для взрослых: Для взрослых 10,25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж (дополнительная операция набора энергии свыше 100 Дж при работе со взрослыми электродами) Для детей 10, 25, 50, 100 Дж (блокировка выдачи энергии более 100 Дж в детском режиме) Время набора энергии: 200 Дж не более 4с. 360 Дж не более 6с. Количество разрядов энергии: 360 Дж не менее 150 Непрерывная работа прибора в режиме мониторирования от сети переменного тока: 220В ± 22В/ 50Гц Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования: - от сменной аккумуляторной батареи не менее 3 часов - от источника постоянного тока (12-15) В не менее 168 часов |  | 1 шт. |
|  |  | 2. | Электроды дефибрилляционные | многоразовые |  | 1 компл. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Сумка для переноски |  |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Элемент питания |  | батарея аккумуляторная Li-Ion 14,8В 4400 мАч | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающего воздуха: от 10 до 45ºС Относительная влажность, без конденсации: от 10 до 95 % |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Условия осуществления поставки медицинской техники cсогласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | В течении 15 календарных дней со дня заключения договора Адрес: Акмолинская обл., г. Кокшетау ул. Ауельбекова 94, Городская поликлиника |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |